Załącznik do umowy nr 6.1.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU STAŁYM

Myjnia-dezynfektor przelotowy, 10 tacowa

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ:.......................................................

Rok produkcji: Nie starszy niż 2017 r.

Ilość: 3 szt.

| Lp. | Minimalne paramenty techniczne | Wymagania graniczne | Odpowiedź Wykonawcy POTWIERDZIĆ „TAK”, A WE WSKAZNYCH POLACH PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory | Tak |  |
|  | Pojemność komory 10 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480 x 250 x 50 mm) lub równoważne | Tak |  |
|  | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷800 mm. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji): - szerokość: 650 mm, - głębokość: 700 mm. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nieprzekraczająca 10 kW (+/-5%) | Tak, podać |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory | Tak |  |
|  | Spust wody z komory myjni przy zastosowaniu pompy spustowej | Tak |  |
|  | Temperatura ścieku nieprzekraczająca 60°C | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 4 pojemniki po min. 5 l każdy | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie razem z oferowanymi myjniami-dezynfektorami i autoklawami w komputerowy system do monitorowania procesów oraz ewidencji a także wyliczania kosztów obróbki | Tak |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 30 znaków graficznych | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | Tak |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | Tak |  |
|  | Programy mycia dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15 (w tym min. 5 wybieranych za pomocą 5 różnych klawiszy lub ekranu dotykowego) | Tak, podać |  |
|  | Fabryczny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni dezynfektora z osadów mineralnych. | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w system kondensacji pary z powietrza usuwanego nie wykorzystujący wody | Tak |  |
|  | Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny | Tak |  |
|  | Maksymalna moc elementów grzejnych suszarki – 5 kW | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak |  |
|  | Układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) | Tak (opisać) |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 75% powierzchni drzwi), wyposażone w ramę wykonaną ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń (pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.). | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 10 kW (+/-2%). | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC lub równoważne). | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1, -2 / EN 15883-1, -2 lub równoważne | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowane zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka. Ilość – 3 szt. | Tak |  |
|  | Wózek załadowczy/rozładowczy do myjni dezynfektorów. Wyposażony w zbiornik do ociekającej wody. Ilość – 2 szt. | Tak |  |
|  | Stelaż na wózki wsadowe do myjni-dezynfektorów. Pojemność min. 1 wózek wsadowy myjni-dezynfektora. Ilość – 3 szt. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych, wyposażony w min. 50 przyłączy, w tym min. 15 przyłączy typu Luer – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, pojemność min. 3 pojemniki o wymiarach 600x300x150mm wraz z pokrywami. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Stelaż/e do mycia i dezynfekcji obuwia chirurgicznego. Pojemność minimum 15 par. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji misek typu „nerka” – pojemność min. 10 misek – 1 kpl. | Tak |  |
|  | Zabudowa otworu montażowego. Wykonanie - stal nierdzewnej/kwasoodporna. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
| Pozostałe |  |  |
| 50. | Oświadczenie dotyczące autoryzacji serwisu wystawione przez producenta na terenie Polski | TAK |  |
| 51. | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 52. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 53. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) i pełne oprogramowanie na płycie CD (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 54. | Szkolenie personelu obsługi oraz personelu technicznego, w terminie wyznaczonym przez użytkownika (w cenie dostawy) | TAK |  |
| 55. | W czasie trwania gwarancji: min 24 miesiące Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym zgodnie w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie \\zgodnie z kartą gwarancyjną, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
| 56. | Najbliższy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP (wykaz punktów serwisowych dołączyć przy dostawie) | TAK, podać |  |
| 58. | Gwarancja dostępności części zużywalnych, zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 59. | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 60. | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu / części - bezpłatna wymiana na nową | TAK |  |
| 61. | Czas reakcji serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 48 h | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być

potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy